ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към документация за избор на изпълнители за поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА УРЕДИ ЗА ДЕСТИЛАЦИЯ, ЦЕНТРОФУГИРАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ ТОЧКА НА ТОПЕНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“

МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБОРУДВАНЕТО ПО ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Доставка на настолен дестилатор, комплектован с филтри за предварително почистване на водата и ПП филтър

Минимални изисквания

Материал на изпарителя: Неръждаема стомана

Дестилатен дебит л/час: 4 л/час

Охлаждаща вода: прибл. 60 л/час

Проводимост на дестилирана вода (20°C): приблизително 1.5 µS/cm

Нагревател: 3 KW

Захранващо напрежение: 230V

Уплътнение: Силиконово уплътнение

Комплект филтри за предварително почистване на водата

Филтърни патрони: ПП филтър FCPS - 5 микрона, 253 мм/10 инча; Капацитет: от 50 до 100 кубика; Работна температура от +2°C до +60°C;

Безопасност: Ниско ниво на водата и прекъсване на нагряването.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Доставка на настолна лабораторна центрофуга без охлаждане, комплектована с летящ ротор и 4 адаптера за 50 ml конични епруветки

Минимални изисквания

Максимален капацитет: ъглов ротор 16х15 ml; летящ ротор 4х100 ml

Максимални обороти: ъглов ротор 4100 rpm; летящ ротор 4100 rpm

Максимум RCF: ъглов ротор 2.142 xg; летящ ротор 2.011 xg

Микропроцесорен контрол: задаване на RCF или RPM

LED дисплей за: обороти, RCF и време

Електронна система за детекция на дисбаланс

Камера от неръждаема стомана

Обхват на скоростта: 1000 до 4100 rpm

Стъпка за регулиране на скоростта: 10 rpm

Таймер: 1-99 min или непрекъснат режим

Памет: 10 програми, 5 криви на ускорение /5 криви на спиране

Заключване на капака

Мощен индукторен мотор

Вентилационна система за охлаждане на пробите в камерата

Защита на мотора от прегряване

Размери: 380 х 475 х 335 mm

Захранване: 230 V, 50/60 Hz

Летящ ротор 4х100 lm, 4.100 rpm, 2.819 х g

Комплект от 4 адаптера за 50 ml конични епруветки

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Доставка на уред за измерване точка на топене

Минимални изисквания

Диапазон на измерване: от 25.0°C (или по-ниска) до 360.0°C (или по-висока)

Резолюция: 0.1°C

Точност: ±0.4°C или по-добра, за целия диапазон на измерване

Възпроизводимост: ±0.3°C

Скорост на предварително нагряване: до 200°C за ≤4 min; до 350°C за ≤8 min

Скорост на нагряване при измерване: 1°C/min

Наличие на наблюдателна леща с параметри: 20 dpt / 3x увеличение

Наличие на осветление за пробата

Работно напрежение на апарата: 220-230 V, 50Hz

Брой проби при едновременно измерване: ≥1

Наличие на дигитален дисплей с всички важни данни

Възможност за избор между напълно автоматичен и визуален режим на отчитане на резултатите

Доставка на 100 броя капиляри при закупуване на апарата

Възможност за бъдеща доставка на капиляри, съобразени точно по размер с изискванията на производителя на апарата

Гаранционен срок не по-малко от 3 години