ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Описание на доставката: “ДОСТАВКА НА КОМПОНЕНТИ, ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА СПЕКТРОМЕТРИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ (ИОХЦФ-БАН) С ЦЕЛ РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИ БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ”

| Компоненти | Характеристика |
| --- | --- |
| комплексен модул за определяне на малки дифузионни коефициенти посредством импулсни полеви градиенти | устройство за управление на градиенти основен блок тип GREAT градиентен усилвател 40А с възможност за импулсно приложение устройство за импулсно приложение на градиентите воден топлообменник тип BCU20 контролер-платка в главния компютър |
| специализирана измервателна глава за измерване на дифузия (600 МХц) | 1Н/31Р, 5мм, тип Diff30L, Z-градиент 30 гауса на А на см, висока хомогенност и стабилност на високочестотната бобина, без артефакти от вихрови токове, с деутериева честотно-полева стабилизация |
| двойно резонансна измервателна глава с висока разделителна способност за работа при магически ъгъл (600 МХц) | 1Н/13С с оптимизация за протони градиент при магическия ъгъл деутериева честотно-полева стабилизация с три ротора с тефлонови втулки начален комплект консумативи |
| набор от 4мм ротори за работа при магическия ъгъл | - 5 броя ротори с обем 50 uл (3 капачки) - 5 броя ротори с обем 12 uл (3 капачки) - 2 броя ротори за твърдата фаза с ограничен обем (плътно керамично дъно) и 3 капачки |
| предусилвател с висока мощност и ниско ниво на шум за ЯМР приложения (висока разделителна способност) в течна и твърда фаза | за 1H |
| предусилвател с висока мощност (кВт) с комплект филтри | широколентов |
| охладителна система, позволяваща непрекъсната работа при ниска температура на измервателни глави с възможности за въртене на пробата при магическия ъгъл | до 0оС при охлаждане с въздух, тип HRMAS - BCU |
| топлообменник за работа при ниска температура на измервателни глави с възможности за въртене на пробата при магическия ъгъл | до - 100оС при охлаждане с течен азот |
| пробоподаващо устройство за ротори (600 МХц) | с възможност за последователно снимане на 10 проби на измервателни глави с възможности за въртене на пробата при магическия ъгъл |
| допълнителен сушител за въздух с охлаждане | с точка на оросяване под - 50оС |
| насочен отклонител | за 1H |
| актуализация на програмния пакет Topspin от 2.0 до 3.0 | за контрол на спектрометър AVII+ 600 и, за обработка и анализ на спектрална информация |
| академичен лиценз за програмен пакет Topspin 3.0 | 20 (10+5+5) броя за обработка на ЯМР спектри на мрежово свързани компютри |
| програмен пакет за автоматично извеждане на структурна информация | предсказване на 1Н и 13С химични отмествания, предсказване на спектри, редактор за тримерни структури на основата на молекулно моделиране |
| автоматично пробоподаващо устройство за спектрометър DRX250 | тип B-ACS с възможност за последователно снимане на 60 проби (с микропроцесорно управление и автоматично изхвърляне на пробата), с доставка на 30 спинера. |
| доокомплектовка на съществуващата система за управление на магнита (BSMS) на спектрометър DRX250 с модул, включващ усилвател (20 Вт) и превключвател на деутериева честота с възможност за контрол на шимовите намотки в реално време | да позволява автоматична настройка на хомогенността на полето с използване на градиенти |
| широколентова двойна измервателна глава с комплект стандартни филтри (250 МХц) | стандартен широколентов обхват 31Р – 109Аg, 5мм, 1Н декуплиране, деутериева честотно-полева стабилизация и активно екраниран Z градиент, оптимизация за директна детекция на хетероядра |

Поръчката включва доставка на компонентите до ИОХЦФ-БАН и инсталиране на оборудването.

Срок за изпълнение на поръчката – не по-късно от 10 месеца от датата на подписване на договора.

Гаранционен срок: 12 месеца за нови и 6 месеца за компоненти втора употреба; както и удължена гаранция от 24 месеца за градиентната глава.